- 概述

BNY-A型程控自动工频耐压测试仪是依据GB4706、GB9706、GB3048、GB7251、GB/T5023、GB4751、GB12706、IFC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的标准要求设计，适应于各种电力开关控制柜、电线电缆、家用电器、低压电器、各种电器产品、电气元件、绝缘材料、电机、变压器、接线端子、开关、断路器、插头插座、医疗、化工、仪器仪表等安全耐压和漏电流的测试。

测试仪可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标。测试仪是在吸收、消化国际先进耐压测试仪的基础上，结合我国众多用户的实际使用情况加以提高和完善。测试仪使用中文液晶显示，可同时显示测试电压、测试漏电流、测试时间。测试电压、报警电流、测试时间、升压速率可通过菜单设置，测试时由系统自动调节、自动测试，无需手动操作。切断电流可根据不同安全标准和用户不同需求全量程任意设定。漏电流由串接在高压回路中的电流采样器直接采样测量，到达报警值时自动切断高压回路。报警电流的设置由内置的模拟比较器进行，模拟比较器的基准由数字化DA全量程设置，当漏电流超过设置基准值时，由模拟比较器直接驱动电子功率开关电路断开高压回路，并及时通知系统，系统锁定电平保证高压回路的断开。测试完成仪器可自动复位至初始位置，测试结果自动判定。

程控版可以使用配套的计算机程序，通过232通讯程控测试，直接设置测试电压、测试时间、报警电流，并反馈测试数据；测试电压和漏电流可通过图形直观显示。

- 性能指标

2.1 输出电压

电压测试范围：AC 0-5kv

电压测量精度：±2%（可数字化校准）

电压预置范围：50-5000V，1V步进

2.2 测试电流

电流测试范围：1-200mA（可扩展）

漏电流报警值预制范围：1mA-200mA，1mA步进

电流测量档位：200mA/100mA/20mA/2mA

电流精度：±2%（需设置对应电流档位，可数字化校准）

2.3 测试时间

测试时间：1-9999秒/1-9999分 (可扩展)，1秒步进/1分步进。

测试时间设置为0表示不使用定时，持续输出。

2.4 输出容量

电动调压器容量:1KVA

高压变压器额定输出容量：1KVA

2.5 升压速度

速率1、速率2、速率3可选。

速率1: 50-5000V升压时间<10S

速率2：50-5000V升压时间<20S(默认值)

速率3：50-5000V升压时间<30S

2.6 输出波形

工频50Hz，正弦波

2.7 电源条件

额定电压 AC220V±10%,50Hz    最大功耗 1.1KW

2.8 环境条件

环境温度 0－40℃   环境湿度不大于80％。

2.9 外形尺寸

450mm*380mm*240mm；

2.10 重量   约25kg

三、特点

- 测试电压、报警切断电流、测试时间、升压速率由程序菜单设置，测试时只需按下启动键，仪器按设置电压值自动调节，按设置测试时间测试，测试电流超过报警电流时，直接切断高压输出并报警。

- 测试电流通过串接在高压回路中的采样器直接测量，切断电流可根据不同安全标准和用户不同需求全量程任意设定。漏电流超限切断，由程控电压比较器和CPU双重控制，高压切断采用电子继电器而不使用电磁继电器，即保证切断速度（击穿响应时间短），又保证切断有效（双重锁定，当击穿电流信号消失后保证输出切断）；报警切断电流由DA设置和电流AD采集双重控制，可数字化满量程设置。

- 全自动测试，中文液晶显示，同时显示测试电压、测试时间、测试电流。测试完成后自动判定，自动回复初始位置。

- 电压值、电流值峰值保持功能。仪器测试过程中，漏电流超出报警电流值，导致电压切断，液晶显示切断击穿前最大电压值，最大电流值。

- 电压测量、电流测量可数字化修正标定（电压示值误差、电流示值误差），方便计量校准。

- 程控版可使用232通讯接口，通过计算机或者程控网络启动测试，可通过程控设置测试电压、报警电流、测试时间，测试结果可回传。

四、原理简介

4.1 结构组成

原理结构框图如下：

图1   原理框图

4.2 原理描述

仪器以高速单片机为核心，通过液晶显示及触摸按键构成人机交互系统，通过中文操作菜单设置相关参数。仪器通过电动调压器调整高压输出，通过固态继电器控制高压输出。通过电流采样器采集电流信号和DA输出预置电流基准在比较器上比较，CPU控制高压输出信号和电流比较信号共同控制高压输出。

五、仪器的面板介绍

5.1 前面板

1－液晶显示窗口；

2－功能按键区；

3－测试线高压端输出接口；

4－测试线低压端输入接口；

图2 ：  测试仪前面板示意图

5.2 后面板

1－电源输入端口；

2－GND；

3－电源开关；

4- 232通讯接口(程控版)；

图3 ：  测试仪后面板示意图

六、使用及操作

- 首先检查仪器电源电路，接地状态是否良好。如果无接地线或者接地不良，需使用单独的接地线和仪器后面板接地端子相连。如果无法确认电源接地状态，为确保安全，应使用单独接地线和仪器后面板接地端子相连。

6.1 单主机操作

- 先不接入测试线，打开仪器电源开关。仪器首先自检，检测调压器是否处于初始位置，如果未处于初始位置，则仪器首先回复初始位置。在回复过程中，按键是关闭的，回复初始位置后才可使用。（正常测试完成后会自动回复初始位置，只有在测试过程中断电等状态下，才会导致开机调压器未处于初始状态）

- 按下设置，进入参数设置状态，第一行是测试电压设置；通过启动/位移键（这里做换位键）改变位数为千位、百位、十位、个位，通过上、下键修改数据，设置预测试电压值，电压值设置范围为50-5000V。

- 再次按下设置键，进入报警保护电流设置，通过启动键改变位数为百位、十位、个位，通过上、下键修改数据，设置报警电流值。报警电流值为切断电流，达到报警电流，高压输出会被切断，同时测试结果会显示不合格。测试时报警电流可根据标准要求在满量程内设置，常用设置为20mA/10mA/5mA/2mA，一般可设置为10mA。报警电流设置范围为1-200mA。

- 再次按下设置键，进入测试时间设置，通过启动键改变位数为千位、百位、十位、个位、分秒设置位（S/M），通过上、下键修改数据，通过启动键改变左右位数，设置预测试时间。测试时间设置范围为0-9999S(秒)/0-9999M(分)。当测试时间设置为0时，表示不使用定时，高压输出调节到设置值后，会一直输出，停止测试时需按下前面板的停止键。

- 再次按下设置键，设置升压速率。速率1升压时间<10S，速率2升压时间<20S，速率3升压时间<30S。一般可使用速率2。再次按下设置键，保存设置数据，退出参数设置。

测试：

- 将高压测试线插入高压输出接口，将接地测试线插入前面板GND接口，并旋紧。将测试样品接入测试线。

- 按下启动键，仪器自动调节输出电压值到设置值。在调节过程中，动态测量实时电压值和漏电流值。如果漏电流值达到报警电流值，则切断高压输出，蜂鸣器报警，液晶显示测试不合格。稍后仪器会自动回复初始状态。

- 高压输出达到设置值，调节过程中漏电流未达到报警值，计时器开始计时,同时仪器动态测量高压输出值，漏电流值。如果测试过程中，漏电流达到报警电流值，则切断高压输出，蜂鸣器报警，停止计时，液晶显示不合格。如果测试过程中，漏电流未达到报警电流值，则计时结束时，仪器切断高压输出，液晶显示测试合格。稍后仪器会自动回复初始状态。

- 测试完成，关闭仪器电源。取下测试样品和测试线。为了保证绝对性的安全，取下测试夹时，尽量不要用手去触碰导电部分。

  - 测试样品说明：测试电线电缆时，一般应取10米线缆做为被测样品，将被测样品的一端剥开，另一端不剥，放入装满水的金属容器中，两端放到容器外面，注意不要碰到金属容器，导致短路。将高压测试线和剥开的线芯相接，将低压测试线和金属容器外壳相接。

6.2 计算机控制操作

6.2.1 软件安装

1、软件安装光盘内有BNYV1906SLSETUP文件夹，打开文件夹，支行setup.exe,出现界面提示后点击确定，如下图4：

图4  安装过程图1

按照默认安装路径，把软件安装到C:\Program Files\BNY或者自定义安装目录。如果是WIN7系统，尽量不安装到C盘。如下图5：

图5 安装过程图2

出现提示界面后点击继续，如下图6：

图6 安装过程图3

安装完成后，在开始程序菜单找到BNY-A型控制程序，点击鼠标右键，选择发送到桌面快捷方式。如果是win7系统，需在快捷方式上点击鼠标右键，选择属性/兼容性，把以管理员身份运行勾上，并选择以XPSP3兼容模式运行。

6.2.2 硬件连接

1、将配套的5米通讯线接入仪器后面板，另一端和配套的232转USB通讯线相接并将232转USB通讯线的USB口插入计算机。计算机未安装相应驱动的，需使用附带的驱动光盘，安装对应windows版本的驱动程序。台式计算机有COM1的可直接将5米通讯线插入计算机COM1口。

2、将高压测试线插入高压输出接口，将接地测试线插入前面板GND接口，并旋紧。将测试样品接入测试线。

3、打开仪器电源开关。

6.2.3 程控测试

1、控制程序说明：运行计算机控制程序，如下图7：标记1部分为耐压测试仪测试时回传的电压值、漏电流值和测试时间；标记2部分为设置的测试电压值，报警电流值和测试时间；标记3部分为设置的通讯串口；标记4为指令按钮；标记5为测试过程及测试结果说明；标记6为测试电压曲线；标记7为测试漏电流曲线；标记8为当前设置电压值实际升压时间。

图7 计算机控制软件

2、参数设置。首先应设置串口通讯，将232转USB线插入计算机USB接口，并且计算机已安装驱动时，计算机会自动给232转USB线分配串口号，默认为COM2，如果计算机分配串口号不是COM2时，应首先设置串口号，串口号需设置为COM1-COM8之间。分配串口号可通过设备管理器查看，在我的电脑点击右键，选择设备管理器-端口，如下图8。如果不使用232转USB线，而是直接使用计算机的COM1端口，则不需要使用驱动，将配套的串口线直接和计算机的COM1相连，未使用转换线时，软件运行时默认为COM1。

图8 串口号查看图

3、测试。设置测试电压、报警电流、测试时间（测试时间有S/M设置分别代表秒/分）、升压速率，点击启动。测试仪根据设置的参数自动升压并启动测试，测试过程中，控制程序显示实时输出电压值、测量的漏电流值、测试时间，并用图形显示。如果测试过程中，测试样品击穿，则测试结束，测试说明显示击穿时电压和时间；如果测试时间结束，测试样品未击穿，测试说明显示未击穿及测试电压和时间。如果测试过程中，需要停止当前试验，可点击停止按钮，停止当前测试。

七、仪器的标定和校准

仪器提供数字化修正方法，用于电压测量值和电流测量值的标定和校准。如果需对电压测量值进行修正的，可先按下上键或者下键不松手，再按下设置键。上键和设置键组合进行电压显示值加修正，下键和设置键组合进行电压显示值减修正。如设置电压修正系数为1010，则显示值在原来显示值的基础上增加1%。如果需对电流测量值进行修正的，可先按下上键或者下键不松手，再按下启动键（修正前先检查确认，报警电流的设置值不能为0；电流值设置为2mA/1mA时，对2mA档电流进行修正；电流值设置为24mA-3mA时，对20mA档电流进行修正；电流值设置为120mA-25mA时，对100mA档电流进行修正；电流值设置为200mA-121mA时，对200mA档电流进行修正）。上键和启动键组合进行电流显示值加修正，下键和电流键组合进行电流显示值减修正。如设置电流修正系数为1010，则显示值在原来显示值的基础上增加1%。如果电压修正系数或者电流修正系数底数不是1000时，预向下减修正或者向上加修正时需在原来的基础上进行。如电流修正系数，如果初始值1010，预向上修正1%进，需将电流修正系数修改为1020。仪器在出厂时，已将电压值和电流值修正到2%。如果标定校准时，误差超出，或者预提高测量精度，可修改修正系数。

- 注意事项

- 仪器使用前，请先仔细阅读本说明书。

- 仪器使用前，先检查接地状态，确保仪器接地良好，或者使用单独接地线和仪器后面板接地端子相连。

- 操作者必须戴绝缘橡皮手套，脚下垫绝缘橡皮垫，以防高压电击造成生命危险。

- 高压测试操作，必须两人同时进行，一人进行测试，一个监督，当发现测试人员操作错误时，及时修正。

- 在连接被测体或拆卸时，必须保证高压输出“0”及在“复位”状态，取下测试线的时候尽量不接触带电部位。

- 测试时，仪器高压测试线、接地测试线与被测体要可靠相接，禁止开路。

- 切勿将输出地线与交流电源线短路，以免外壳带电，造成危险。

- 尽可能避免高压输出与地短路，以免发生意外。

- 仪器测试过程中，请勿触碰测试线，测试夹，测试样品。

- 排除故障时，必须切断电源，由专业技术人员进行维修。

- 仪器避免阳光正面直射，不要在高温、潮湿、多尘的环境中使用或存放。

- 仪器精度误差较大时，可使用电压修正系数和电流修正系数修正。

- 仪器在参数出现乱码、非正常严重错误、非正常严重偏差时，可恢复出厂初始化数据。在开机状态下，同时按下上键和下键，系统提示是否恢复初始数据，按设置键即可恢复初始出厂数据。

- 设备成套性

    - BNY-A测试仪主机1台

    - 电源线1根

    - 测试线1套

    - DB9通讯控制线1根

    - 232-USB通讯转换器1个

    - 15A-20A保险管若干

    - 说明书1份

    - 合格证1份

- 质量保证

本产品自出厂之日起，质保一年。

本厂有权对产品进行更改，恕不更行通知。

# Text boxes

单

片

机

显  示

操作键

输出控制

状态测量

电动调压器

高压变压器

测试样品

程控通讯

电压测量

电流测量

1

2

3

4