RJF3000型低本底多道伽玛能谱仪

RJF3000型低本底多道γ能谱仪是一种建材专用底本低多道γ能谱仪系统，是为贯彻国家GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB50325-2014《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB5101-2003《烧结普通砖》、GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》而改进设计的一款能谱仪，主要用于建材、土壤、地质样品等γ能谱测量分析。
  能谱仪操作简单、使用方便，智能化程序高。能谱数据自动测量，自动保存。建材专用谱分析软件使用时只需输入样品重量一个参数，系统即可自动计算出样品中226Ra、232Th、40K的比活度（Bq/kg）及样品的内照射系数Ira 和外照射系数Iγ。系统可自动判断建筑主体材料的使用范围及装修材料的装修等级, 并打印核素分析报告。

主要技术指标
   1、系统能量分辨率：≤7.6%（Cs-137）
   2、系统能量线性：≤±1%（20keV-2.0MeV）
   3、分析核素种类：镭-226、钍-232、钾-40
   4、核素比活度分析误差：分析误差≤20%
   5、系统稳定性：≤±1%（8小时）
   6、铅室本底计数率：≤3计数/秒

7、多道系统：512/1024/2048/4096可选

8、数据通讯：内置USB

9、测量范围：20KeV-2MeV

10、数据采集通过率：4.3K/秒

11、计算机系统支持：WinXP/Win7/Win10

仪器标准配置

1、低本底多道γ能谱仪主机1台（内置高压系统及信号处理器）；

2、NaI(Tl)标准能谱探头一个；

3、USB通讯新版多道采集系统卡，支持XP/Win7/Win10系统;

4、标准铅室1套;

5、原装电脑一套;

6、标准混合源一个；

7、放射性样品盒10个；

8、建材放射性分析软件一套(送测氡系统)；

9、制样机一台(选配)；

10、仪器检定证书一份；

国内免费上门安装调试，免费进行操作及相关技术标准培训。

质量保证：保修一年，终身免费软件升级。