PC40B型数字绝缘电阻测试仪

1概述

PC40B型数字绝缘电阻测试仪（高阻计）（以下简称仪器）是由交流220V供电，三位半数字显示的台式仪器，仪器的最高限量为1.999*1015Ω电阻值。它适用于科研、工厂、学校等单位对绝缘材料、电工产品、各类元器件的绝缘电阻、高阻值电阻的测量。选配电极箱能测量绝缘材料的表面电阻和体积电阻。与恒温水浴配套后，还能测量在不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电阻。

2规格和技术特性

2.1使用条件

环境温度   10℃~30℃

相对湿度   ≤70%

供电电流   交流220V   允差±10%，50HZ

工作室内无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。

2.2主要技术指标

2.2.1额定电压和测量范围见表1

| 测量范围Ω | 测试电压 |
| --- | --- |
|  | V | 误差% |
| 0.200*106~1.999*1012 | 100 | ±5% |
| 0.200*106~1.999*1013 | 250 |  |
|  | 500 |  |
| 0.200*106~1.999*1015 | 1000 |  |

2.2.2测量范围和基本误差见表2

| 测量范围Ω | 基本误差 |
| --- | --- |
| 0.200*106~1.999*109 | ±（3%Rn+5个字） |
| 0.200*106~1.999*1012 | ±（5%Rn+5个字） |
| 0.200*106~1.999*1015 | ±（10%Rn+5个字） |
| 注：1、Rn-被测电阻的读数值。 2、基本误差测试条件（温度：23℃±2℃；相对湿度40%~60%；电源电压：220V±22V，频率50HZ±1HZ；除电磁场外无其他磁场；预热30min）。 |

2.3仪器可连续工作8h

2.4消耗功率：约10W

2.5外形尺寸：346mm*260mm*112mm

2.6重    量：约5kg