BJD-A型接地电阻智能测试仪

BJD－A型接地电阻测试仪是根据《GB4706.1》、《GB6932》、《GB3883.1》、《GB7251.1》、《GB9706.1》、《GB8898》、《GB25034》、《GB18111》、等国家标准的要求，设计适用于家用电器、低压电器、电动工具、电控配电设备等交流电网供电的电气设备的接地导通电阻测试。

1.1  性能

1）测量电流：DC10A、DC25A两固定档，精度1%

2）开路电压：DC8V/DC12V

3）电阻测量范围：

10A（0－500mΩ DC8V）   10A（0-1000mΩ DC12V）

25A（0－180mΩ DC8V）   25A（0-300mΩ  DC12V）

4） 最小分辨率：0.01μΩ

5） 四夹低阻模式测量精度±1%，10A（1－500mΩ） 25A（1－180mΩ）

两夹模式测量精度±2%，10A（10－500mΩ）25A（10－180mΩ）

- 报警电阻满量程内可设定

- 定时测量1－99S，可连续测量，默认测量时间4S

- 程控版通讯方式：232

  - 特点

- 电流自动调整，默认输出为10A和25A两固定档

- 程控恒流源输出功能（程控版）

- 可通过计算机程控测量及程控输出恒流源（程控版）。

- 使用四端子测量法，可使用四夹模式／两夹模式，两夹模式可设置补偿电阻，测试结果可自动扣除；

- 可方便的进行电流修正和接触电阻的校准；

- 测量值量程自动转换；

- 中文菜单设置各项测量参数，设置参数自动记忆，掉电可保存；

- 测试结果可根据设置报警值自动判定，不合格自动报警；

- 可单次定时测试，亦可连续测试，满足生产线作业要求；

- 测试回路开路报警。